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1. THÔNG SỐ CƠ BẢN:
Dùng để phát hiện các loại ga R410A/R32/R407C/R404A/R134A/R1234yf/R22…
Loại sensor: cảm biến hồng ngoại bán dẫn
Pin: Li-ion có thể xạc lại
Ngưỡng phát hiện: tối đa 3g/năm (ở chế độ nhạy nhất là Turbo), 
Cách báo động: đèn LED và chuông
Bảo quản/sử dụng máy ở nhiệt độ (0-40) độ C và độ ẩm (0-80)%
Phụ kiện đi kèm: xạc AC220V/3.3V 0.5A, hộp đựng
2. CÁCH SỬ DỤNG:
Nhấn giữ nút nguồn để bật nguồn
Sau khi bật nguồn xong nếu đèn “Low-Batt” sáng thì cần phải cắm xạc ngay. Khi xạc đủ đèn này sẽ tắt, thiết bị có thể sử dụng khoảng 5h liên tục mới phải xạc lại.
Khi mới bật nguồn thì máy cần khoảng 45s để khởi động sấy nóng sensor, trong quá trình khởi động máy sẽ kêu và đèn sẽ nháy sáng chạy lên xuống. Khi khởi động xong sẽ hết kêu/nháy và chỉ còn đèn xanh cuối cột đèn sáng. Máy tự động chọn ngưỡng phát hiện “High” khi mới khởi động.
Khi muốn tắt máy, ấn và giữ phím nguồn khoảng 3s.
Khi muốn dò ga, set độ nhay mong muốn (thường là ngưỡng mặc định High hoặc cao nhất Turbo, đưa đầu dò lại gần chỗ nghi dò, khoảng cách từ đầu dò đến chỗ nghi dò không quá 6mm. Đồng thời đưa đầu dò chầm chậm không quá 75mm/s quanh khu vực nghi rò.
Khi phát hiện thấy ga rò, thiết bị sẽ kêu và đèn sáng. Rò càng nhiều thì kêu càng nhanh và đèn càng dâng cao từ đáy  (xanh) qua giữa (vàng) và lên đỉnh (đỏ). Đưa máy ra xa và set độ nhạy giảm dần để phát hiện chính xác chỗ rò. Khi muốn bắt đầu phát hiện chỗ rò rỉ khác, set ngưỡng nhạy ở mức “Turbo”. Máy sẽ tự làm sạch lượng ga tồn ở sensor từ 2-30s. Nếu đèn xanh nháy, chờ đến khi hết nháy mới bắt đầu phép dò mới.
3. CÁC NÚT ẤN:
“Auto”: ấn giữ 2s để chọn/bỏ chọn chế độ bỏ qua lượng ga tồn dư có sẵn để tránh sai số phép dò.
“Turbo”: chọn độ nhạy nhất là 3g/năm
“Nút mũi tên lên xuống”: dùng để chọn các ngưỡng nhạy phát hiện rò rỉ
L: thấp (100g/năm, khi chọn chế độ này 1 đèn xanh sáng)
M: trung bình (50g/năm, 2 đèn xanh sáng)
H: cao (10g/năm, 3 đèn xanh sáng)
T: turbo (3g/năm, tất cả đèn xanh sáng)
“Peak/Hold”: giữ giá trị cao nhất phát hiện được trong khi vẫn tiếp tục dò
“Mute”: ấn vào để chọn chế độ tắt âm thanh trong khi đèn vẫn sáng 


